Załącznik nr 6 - Parametry techniczne do  Części II

Tomograf do wirtualnej symulacji o parametrach umożliwiających badania 4D (z ruchomością oddechową) – 1 szt.

| Lp. | Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia | Wymagania graniczne/ Sposób oceny | Opisać sposób spełnienia wymagań |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent , model/typ | Podać |  |
|  | Urządzenie z wyposażeniem fabrycznie nowe, rok produkcji 2015 | TAK |  |
|  | Tomograf komputerowy zapewniający akwizycję minimum 64 warstw submilimetrowych w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor | TAK |  |
|  | Detektor min. 32-rzędowy, dostarczający jednocześnie, w procesie akwizycji, dane surowe do rekonstrukcji obrazu z min. 32 niezależnych rzędów detektora. | TAK |  |
|  | Gantry |
|  | Średnica otworu gantry ≥ 78 cm | TAK |  |
|  | Możliwość pochylenia gantry z konsoli operatora | TAK |  |
|  | Wymiennik ciepła emitowanego przez gantry wykorzystujący cyrkulację wody (chłodzenie wodą) | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Generator |
|  | Maksymalna moc generatora (umożliwiająca zastosowanie w protokołach badań maksymalnych oferowanych wartości napięcia i prądu anody) ≥ 80 kW | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania w protokołach badań napięcia anody mniejszego od 80 kV | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Max. prąd anodowy ≥ 650 mA | Graniczny - 0 pkt Największy - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Parametry skanu |
|  | Najkrótszy czas pełnego obrotu układu lampa rtg – detektor (360°) ≤ 0,30 s | Graniczny - 0 pkt Najmniejszy - 15 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Maksymalne dostępne rekonstruowane pole widzenia FOV ≥ 50 cm | Graniczne - 0 pkt Największe - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Rozdzielczość wysokokontrastowa, mierzona w płaszczyźnie x,y w akwizycyjnym polu FOV 50 cm dla 2% MTF ≥ 15 lp/cm | TAK |  |
|  | Stół |
|  | Stół wyposażony w dedykowany do radioterapii płaski blat z włókna węglowego | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe stołu: - blat diagnostyczny - materac - podgłówek usztywniający w badaniach głowy - podgłówek usztywniający w badaniach głowy z możliwością zmiany kąta - pasy stabilizujące - podpórka pod głowę i ramię | TAK |  |
|  | Konsola operatorska |
|  | Dwa monitory LCD ≥ 19” lub jeden monitor LCD ≥ 21” | TAK |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: Send/Recive; Basic Print; Retrieve; Query/Retrieve; Storage commitment; Worklist | TAK |  |
|  | Rekonstrukcje MIP, VRT, MPR | TAK |  |
|  | Modulacja dawki we wszystkich trzech osiach w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do prospektywnego i retrospektywnego skanowania wyzwalanego impulsami EKG | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie | TAK |  |
|  | Automatyczne powiadamiane obsługi tomografu, przez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu, o możliwości przekroczenia referencyjnej dawki promieniowania w danym badaniu | TAK |  |
|  | Algorytm rekonstrukcji iteracyjnej zapewniający wielokrotne przetwarzanie danych surowych w cyklach iteracyjnych | TAK |  |
|  | Dedykowany, iteracyjny algorytm do redukcji artefaktów obrazu pochodzących od elementów metalowych | TAK |  |
|  | System bramkowania oddechowego umożliwiający równoczesną rejestrację cyklu oddechowego i wykonanie badania bramkowanego CT | TAK |  |
|  | Oprogramowanie wirtualnej symulacji realizujące: - wyznaczanie i zarządzanie punktami referencyjnymi - symulację wiązek promieniowania 3D - wizualizację 3D wiązek, struktur, stołu i posiadanego akceleratora oparta o techniki rooms-eye-view - tworzenie i prezentacja obrazów fluoroskopii wirtualnej - tworzenie i prezentacja obrazów DRR Export: - obrazów CT - obiektów DICOM RT Structure - obiektów DICOM RT Plan lub zaoferowanie tych funkcjonalności na stacjach konturowania | TAK |  |
|  | Stacja do konturowania badań CT 4D – 3 szt oraz do diagnostyki CT – 1 szt. |
|  | Każde stanowisko do konturowania wyposażone w komputer PC, min. 8 GB RAM jeden kolorowy monitor medyczny o przekątnej min.30” i min. rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli | TAK, 3 szt. |  |
|  | Stanowisko do diagnostyki wyposażone w komputer PC, min. 8 GB RAM dwa kolorowe monitory medyczne o przekątnej min. 24” i min. rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli 1 monitor opisowy 24” | TAK, 1 szt. |  |
|  | Powyższe stanowiska powinny pracować w technologii klient-serwer i pływających licencji z wykorzystaniem i ew. adaptacją istniejącego serwera aplikacji lub na bazie dostarczonego przez oferenta, nowego serwera aplikacji umożliwiającego pracę min. 4 użytkowników. | TAK |  |
|  | Rekonstrukcje MIP, VRT, MPR | TAK |  |
|  | Wizualizacja badań: CT, MR, PET, SPECT, USG, RTG, Angiografia | TAK |  |
|  | Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania. Możliwość synchronicznego wyświetlania do 4 serii badania. | TAK |  |
|  | Fuzja badań z różnych modalności jak: CT/MR, MR/PET, CT/PET | TAK |  |
|  | Automatyczne etykietowanie kręgów kręgosłupa w badaniach CT i MR | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Automatyczne etykietowanie żeber w badaniach CT | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Pakiet oprogramowania do multimodalnego konturowania guza i narządów krytycznych. Oprogramowanie umożliwiające : - konturowanie w oparciu o badania CT, MR, PET oraz badania bramkowane 4D CT - propagację struktur pomiędzy badaniami z wykorzystaniem rejestracji deformacyjnej - dostępność ręcznych i półautomatycznych narzędzi segmentacji, z możliwością konturowania w dowolnych przekrojach, tj: osiowych, strzałkowych, wieńcowych i ukośnych - możliwość konturowania w oparciu o badania CT, PET, MR - kopiowanie/wklejanie konturów pomiędzy zestawami danych, co najmniej z MR do CT, z PET do CT a kontur przypisywany jest do tomografii do planowania - propagację konturu z jednej fazy 4D do innych faz oddechowych - możliwość konturowania po wartościach SUV w badaniach PET - wyświetlanie do 4 fuzjowanych serii zdjęć równocześnie, co najmniej: PET/CT, MR/CT, CT/CT - tworzenie punktów referencyjnych - zgodność z standardem DICOM oraz IHE-RO - dostęp z dowolnego komputera dołączonego do serwera aplikacji - jednoczesny dostęp dla minimum trzech użytkowników. | TAK |  |
|  | Pakiet oprogramowania do multimodalnego konturowania guza i narządów krytycznych. Oprogramowanie umożliwiające : - fuzję obrazów w oparciu o matrycę prostą oraz deformacyjną - propagację struktur pomiędzy badaniami z wykorzystaniem rejestracji deformacyjnej - możliwość konturowania po odcieniach szarości w badaniach MR - wyświetlanie do 4 fuzjowanych serii zdjęć równocześnie, co najmniej: PET/CT, MR/CT, CT/CT - jednoczesny dostęp dla minimum trzech użytkowników. | TAK – 30 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji zmian ogniskowych w 3D dla płuc, wątroby i węzłów chłonnych z automatycznym wyznaczaniem parametrów: max średnicy, objętości, średniej gęstości wraz z odchyleniem standardowym zgodnie z kryteriami WHO, RECIST1.0, RECIST1.1, CHOI. i objętości - jednoczesny dostęp z 2 stanowisk. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego pomiaru, w badaniach porównawczych TK zmian ogniskowych narządów miąższowych, różnicy parametrów: RECIST 1.1, WHO danej zmiany ogniskowej z badania aktualnego i poprzedniego (w jednostkach miary i procentowo). - jednoczesny dostęp z 2 stanowisk. | TAK |  |
|  | Pakiet oprogramowania do kolonoskopii. Możliwość w pełni swobodnego poruszania się w obrębie jelita. Możliwość jednoczesnej prezentacji wnętrza jelita i projekcji przekrojów w trzech głównych płaszczyznach. Interaktywna zmiana położenia kursora we wszystkich oknach wymienionych powyżej. Automatyczna korelacja obrazu wnętrza jelita z badania pacjenta na plecach i brzuchu . - jednoczesny dostęp z 2 stanowisk. | TAK |  |
|  | Pakiet oprogramowania do analizy badań sercowo-naczyniowych TK umożliwiający: ocenę obwodowej struktury naczyniowej z rozwinięciem wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiarem średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej, światła naczynia i automatycznego wyznaczania stenozy ocenę tętnic wieńcowych z rozwinięciem wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiaru średnicy, pola przekroju, światła naczynia i automatycznego pomiaru stopnia stenozy. ocenę parametrów czynnościowych lewej komory serca z pomiarem m.in.: objętości skurczowej, objętości rozkurczowej, objętości wyrzutowej, frakcji wyrzutowej, pogrubienia ściany lub kurczliwości odcinkowej oraz wizualizacją w 2D parametrów funkcjonalnych w postaci 17 segmentowego diagramu AHA ocenę zwapnień naczyń wieńcowych - jednoczesny dostęp z jednej stacji. | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe |
|  | System ruchomych centratorów laserowych (lasery koloru czerwonego) do wirtualnej symulacji z własną stacją, do określania punktów referencyjnych. | TAK |  |
|  | Zewnętrzne urządzenie do bramkowania oddechowego kompatybilne z oferowanym tomografem | TAK |  |
|  | Fantom do pomiaru gęstości elektronowych wraz z min. 8 wkładami o różnych, znanych gęstościach elektronowych | TAK |  |
|  | Fantom do okresowego wykonywania testów kontroli jakości na tomografie komputerowym, który umożliwia weryfikację podstawowych parametrów pracy tomografu komputerowego zgodnych z testami podstawowymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. | TAK |  |
|  | Bezprzerwowe zasilacze UPS zapewniające bezpieczne opracowanie badania tj. zapisania danych na stanowiskach roboczych (po jednym dla każdego stanowiska) | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |
|  | Przeprowadzenie po instalacji wszystkich wymaganych prawem i specyfikacjami producenta testów akceptacyjnych i specjalistycznych. | TAK |  |
|  | Zapewnienie kompatybilności zaoferowanego tomografu z posiadanymi przez Zamawiającego laserami. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji na tomograf komputerowy – min. 24 miesiące. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |
|  | Przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi, w terminie uzgodnionym z użytkownikiem. | TAK |  |
|  | Gwarantowany czas reakcji serwisu, od chwili zgłoszenia, wynosi: 24 godz. w dni robocze, możliwość zgłoszenia 24h/dobę, 365 dni/rok. W przypadku awarii nie wstrzymującej pracy tomografu czas reakcji serwisu do 48 godz. | TAK |  |